南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2015年2月4日-10日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  | 职务 |  |
| 肖东 |  | 院重点 |  |  |  | 研究员 |  |
| 韩建 |  | 院重点 |  |  |  | 工程师 |  |
| 叶慧琪 |  | 院重点 |  |  |  | 工程师 |  |
| 出访国家或地区 | 德国 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  | 无 |
| 出访任务 | 对天文光梳进行性能测试和验收 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 1466 |  |  |  | 1500（机票、住宿及杂费对方承担） |  |  |
| 离境日期 | 2014年12月5日 |  | 入境日期 |  |  | 2014年 12 月 12日 |  |
| 实际往返路线 | 南京-上海-慕尼黑，慕尼黑-上海-南京 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 2014.12.5 下午南京出发，抵达上海乘机； 2014.12.6 抵达慕尼黑； 2014.12.7 了解天文光梳的研制进展情况； 2014.12.8 在Menlosystems公司举行会议,讨论天文光梳的测试事宜，明确测试流程； 2014.12.9-10 根据双方确立的测试文件，对天文光梳的各项指标进行测试； 2014.12.11 赴USM天文台，现场参加天文光梳的调试； 2014.12.12 对测试结果形成书面材料，参观MPQ。乘机回国。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 2014年12月6日至2014年12月12日，南京天光所肖东研究员、韩建、叶慧琪对天文光学频率梳进行性能指标测试和验收。 天文光梳作为目前世界上光谱定标精度最高的定标光源，有力推动了系外行星的光谱探测，南京天文光学技术研究所在修购专项的支持下订购了天文光梳。按照项目的进度和要求，天文光梳在Menlosystems公司的研制工作已经完成，现对天文光梳的各项指标进行出厂验收。 天文光梳的基本测试情况如下：FC1000-250光学频率梳指标：(1)激光光学频率梳重复频率fr在一秒时间内精度为250MHz（+/-10mHz）； (2)通过与Menlosystems公司已有光学频率梳比较，现有光学频率梳仪器的梳齿精度优于0.75×10-14，光学频率梳梳齿稳定性在1s时间内达到2.8×10-13； 天文扩展包指标：(1)光学频率梳滤波后通过快速光电二极管，测试其射频频率为25GHz； (2)经过天文扩展包后光梳的输出功率大于3W；天文可见光扩展包指标：光谱展宽范围：中心波长在570nm，测得展宽范围＞200nm，光谱平整度＜2dB（RMS），光梳边模抑制比＞40dB，光谱强度＞700µW，以上各项指标均满足设计要求，其详细的测试数据见书面材料。 验收人员和Menlosystems公司的技术人员详细讨论了天文光学频率梳的使用注意事项，对天文光学频率梳得结构和工作状况等进行了深入的沟通和交流，同时参观了参与光梳研制的有关实验室。通过此次出访，我们对光梳的使用有了更为全面的认识，同时对南京天光所和Menlosystems公司的进一步交流，无论是从技术方面还是从人员方面都交换了看法，双方达成一致意见，期待进一步合作的机会。 |  |  |  |  |  |  |  |