南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2019年9月11日-18日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  | 职务 |  |
| 徐进 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 工程师 |  |
| 凌寒 |  | 望远镜工程中心 |  |  |  | 中级工 |  |
| 出访国家或地区 | 乌兹别克斯坦 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  |  |
| 出访任务 | 赴乌兹别克斯坦Maidanak天文台执行1米望远镜工作状态检查及维护任务 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 167982 |  |  |  | 44760 |  |  |
| 离境日期 | 2019年 8月26日 |  | 入境日期 |  |  | 2019年 9月 7日 |  |
| 实际往返路线 | 南京-北京-塔什干-Maidanak天文台-塔什干-首尔-南京 |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 8月26日，南京-北京(离境)-塔什干； 8月27日，塔什干- Maidanak天文台； 8月28日-9月2日，对1米望远镜进行了现场检测，首先驱动器对编码器的干扰进行了检测，对供电电源进行了实测及分析，对温度对编码器的影响进行了数据分析，对编码器读数头的工作状态进行了检测； 9月3日-9月4日，初步判断为编码器的读数头损坏，对造成损坏的原因进行了查找及分析； 9月5日，将损坏的读数头拆除打包，准备带回国内进行检测与维修，并收拾场地，将圆顶内及望远镜恢复原来状态； 9月6日，Maidanak天文台 -塔什干； 9月6日-9与7日，塔什干-首尔（中转）-南京（入境）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 此次出访赴乌兹别克斯坦Maidanak天文台主要是进行1米望远镜维护工作。徐进和凌寒两人于8月27日抵达MAIDANAK天文台以后，原计划当晚进行望远镜的检测工作，后来由于交通问题，晚上很晚才到达天文台，故第二天才进入望远镜现场开始工作。在与乌方人员交流中，乌方人员反映说赤经轴与赤纬轴回零不正常，对望远镜进行现场测试，发现赤经轴与赤纬轴零位信号不好，无法找到零位信号，位置信号也不是很稳定，对赤经与赤纬分别使用15角秒跟踪速度运行，运行精度不高，初步判断为编码器钢带或是读数头窗口受污染，尝试使用酒精擦拭赤纬轴的钢带及读数头，擦拭后对望远镜赤纬轴进行测试，发现望远镜的运行依然没有改善，尝试使用新带去的信号采集卡对位置及零位信号检测，信号质量依然没有改善，使用编码器专门测量工具在读数头端对赤经赤纬轴位置信号分别进行测试，这样就排除了控制系统对读数头信号的影响，发现两轴位置信号的电压都是在1V以上，但是稳定性不好，信号指示会跳动，零位信号质量很差，已经无法正常工作。判断为读数头损坏，与国内沟通后，决定将读数头带回国内进行专业的检测维修。 |  |  |  |  |  |  |  |