南京天文光学技术研究所因公出访事后公示表

公示日期：2019年11月2日-8日

| 出访团组成员基本信息： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 部门 |  |  |  | 职务 |  |
| 张志永 |  | 南京天光所 |  |  |  | 高级工程师 |  |
| 徐进 |  | 南京天光所 |  |  |  | 工程师 |  |
| 陈亮 |  | 南京天光所 |  |  |  | 高级工 |  |
| 出访国家或地区 | 乌兹别克斯坦 |  |  | 顺访国家或地区 |  |  | 无 |
| 出访任务 | 赴乌兹别克斯坦Maidanak天文台执行Maidanak 天文台1米望远镜工作状态检查及维护任务 |  |  |  |  |  |  |
| 经费开支（元） | 出国预算 |  |  |  | 实际支出 |  |  |
|  | 122531 |  |  |  | 61854 |  |  |
| 离境日期 | 2019年 10月14日 |  | 入境日期 |  |  | 张志永、陈亮2019年10月26日 徐进2019年 10月 29日 |  |
| 实际往返路线 | 张志永、陈亮：南京-北京-塔什干- Maidanak天文台-塔什干-北京-南京； 徐进：北京-塔什干- Maidanak天文台-塔什干-乌鲁木齐-南京； |  |  |  |  |  |  |
| 实际日程安排： 10月14日-10月15日：南京—北京—塔什干-撒马尔罕-Maidanak天文台； 10月16日：检验赤经轴和赤纬轴的状态，调整赤经轴和赤纬轴的平衡； 10月17日：安装赤经轴和赤纬轴读数头安装支座，安装赤经轴和赤纬轴读数头及检测读数头信号； 10月18日-10月21日：排查望远镜的干扰及寻找消除干扰的方法； 10月22日：望远镜电控系统粗调，并进一步精调平衡重； 10月23日-10月24日：望远镜电控系统精调，通过指星对赤经轴与赤纬轴零位进行矫正； 10月25日-10月27日：望远镜试观测，25日张志永及陈亮返回南京； 10月28日：现场整理； 10月29日-10月30日：Maidanak天文台-撒马尔罕-塔什干—乌鲁木齐—南京。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出访小结（任务执行情况、心得体会等，1000字-2000字）： 本次出访的工作任务如下： 此次赴乌工作将进行望远镜维护工作。 装调团队于10月15日抵达MAIDANAK天文台以后，原计划当晚进行望远镜的检测工作，后来由于交通问题，晚上很晚才到达天文台，故第二天才进入望远镜现场开始工作。依据前一次赴乌对望远镜检测的结果，先是将1米望远镜赤经轴与赤纬轴的读数头进行更换，在更换新的读数头后，使用海德汉专用检测工具，对赤经轴与赤纬轴钢带码盘信号进行检测，检测结果显示，零位信号与位置信号都符合使用要求，于是将钢带码盘信号连接到控制器编码器输入卡，使用TCS控制软件控制望远镜，同时观察控制器接收到的零位信号及位置信号，发现零位信号依然会受到干扰，从现象上判断，干扰源来自赤经轴与赤纬轴的驱动器，判断依据为当赤经轴与赤纬轴驱动器使能时，位置信号与零位信号会增长，而此时望远镜并没有运动，只是码盘读数增长，为了排除干扰，重新检查了连线及所有线缆的屏蔽连接，发现都没有问题，经过了3-4天的排查工作，发现有可能是供电电源不稳定造成码盘信号受干扰，于是要求乌方增加电源滤波设备以排除电源的干扰，在增加了一个电源稳压器后，望远镜赤经轴与赤纬轴码盘信号干扰消失，望远镜恢复到正常工作状态。在望远镜恢复正常工作状态后，对望远镜的零点进行了矫正，测试了望远镜的指向及跟踪，各项指标都恢复到之前的正常状态，在我们对望远镜进行自检后，将望远镜交给乌方观测人员操作。 |  |  |  |  |  |  |  |